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第一部分  竞争性磋商公告

我院拟对真空采血管及全自动智能采血管理系统项目进行院内招标，欢迎国内有相应资质的供应商前来参加。
1、 项目内容：真空采血管及全自动智能采血管理系统项目
	[bookmark: _Hlk177721360]序号
	名称
	规格
	单位
	预计采购总量
	备注

	1
	血常规管（软盖/硬盖短管）
	13*75 紫色3ml
	支
	900000
	

	2
	血清管（无分离胶长管）
	13*100红色5ml
	支
	1200000
	

	3
	急诊生化、粘度管（肝素锂长管）
	13*100 绿色6ml
	支
	150000
	

	4
	血凝管（短管）
	13*75 蓝色3ml
	支
	900000
	

	5
	血清管（含分离胶长管）
	13*100黄色5ml
	支
	2100000
	

	6
	微量元素管（肝素钠短管）
	13*75 绿色4ml
	支
	150000
	

	7
	PCR长管
	13*100 紫色6ml
	支
	30000
	

	8
	高血压检测专用采血管
	13*100(5ml)紫色
	支
	17100
	

	9
	墨水
	500ml
	瓶
	3
	

	10
	溶剂
	500ml
	瓶
	60
	

	11
	清洗剂
	2500ml
	瓶
	3
	

	12
	标签纸
	30mm*50mm
	张
	5430000
	

	13
	全自动智能采血管理系统
	见第二条配置要求
	套
	4
	


二、采购方式：竞争性磋商
三、服务期限：合同期限3年。
四、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任的能力；具备该行业国家规定必备的资质资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度化；
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内，在经营活动中没有重大违规记录；  
3、本项目不接受联合体投标。
五、请有意向的公司按要求提供以下洽谈资料
5.1、投标文件由技术资信资料和商务资料两部分构成：
技术资信资料：                                                                                    
 1）经销商的营业执照、经营许可证或备案凭证；
2）厂家生产许可证、营业执照副本；
3）医疗器械注册证；
4）生产厂家对经销商授权书，经销商对销售人员的合法授权书、销售人员身份证复印件；
5）国家规定的其他相关资质证明文件。
6）与我院合作方案（相关要求详见附件一）
在浙江省内其他三甲医院有供货业务的请提供医院名单及证明资料。
  商务资料
1）投标产品报价表
5.2投标文件格式
1）以上所有资料均须加盖单位公章，做好目录装订成册。
2）标书分为A、 B两册（A册为资质资料，B册为商务资料），需提供正本一份，副本一份。
3）标书封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章，封皮上写明投标项目名称、投标公司名称、联系电话。   
5.3投标产品样品
1）部分品牌真空采血管产品我院在前期调研时已进行性能验证，投标公司无需提供样品，投标除以下已检测品牌外的产品，需在2024年12月18日17:00前将相关样品寄至采购中心。
已进行性能验证的真空采血管品牌包括：浏阳市三力、高德、浙江康是、珠海康利莱、浙江拱东、韩国速压、上海尼普洛、江苏康健、重庆三丰、广东康德莱、安徽信灵、河北鑫乐、江苏迈克、BD、山东安得、山东威高、上海力因、杭州慈平。
[bookmark: _Hlk184910952]六、投标文件递交截止时间及递交地点
请于2024年12月24日14：00前将资料送至采购中心，刘非凡老师收，联系电话：0578-2285467
地址：浙江省丽水市莲都区括苍路289号 丽水市中心医院采购中心，邮编：323000。
七、谈判时间
2024年12月24日下午14:30（北京时间）。地点：丽水市中心医院行政楼2楼9号会议室。若时间地点改变，将另行通知。

   第二部分  招标需求
1、 [bookmark: OLE_LINK1]技术参数要求
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分:真空采血管

	序号
	内容
	技术规格要求
	响应情况

	1.
	真空采血管
	
	

	1.1
	材质
	医用级环保材质，提供相应证明文件。
	

	1.2
	灭菌方式
	Co-60射线灭菌，保障无菌，并提供辐照灭菌确认报告及相关附件。
	

	1.3
	规格
	具有各种规格产品(分离胶血清管、枸橼酸钠凝血管、EDTA血常规管、无分离胶血浆管等)，口径为13mm,试管高度为75mm或100mm。
	

	1.3.1
	血常规管
	胶塞为进口丁基橡胶制作，穿刺次数可达10万次以上，减少探针损耗(提供相关第三方公开文件资料支持)。
	

	1.3.2▲
	血凝管
	采用双层管壁技术，无死腔设计，保障对凝血因子活性检测无干扰。
	

	1.3.3▲
	分离胶血清管
	适用生化、免疫项目，采用进口分离胶和促凝剂，采血管内壁硅化处理，无离心后挂壁现象，确保获得高质量血清。
	

	1.3.4▲
	无分离胶血浆管
	适用急诊项目，采用肝素锂抗凝剂。
	

	1.4
	标签
	可提供透明标签产品、纸质标签产品，以适应门诊和病区采血要求。
	

	1.5
	生产企业资质
	生产企业为资深真空采血管生产企业(生产时间≥20年)。
	

	1.6
	质量认证
	生产企业获ISO13485(有效期内)获得欧盟CE、美国FDA认证。
	

	1.7
	生产环境
	产品必须在国家10万级(含)以上车间生产制造，需提供获得国家有关部门批准资质的第三方检测报告。
	

	1.8
	用户清单
	需提供省内三甲医院用户清单、发票。
	

	2.
	标签纸
	纸张大小为50mm*30mm，主打印机模块 1200张，副打印机模块 500张，纸张刚性和分离性需要匹配贴标机，并具有防水、防油、防酒精的特性。  
	

	第二部分: 全自动-智能采血管理系统

	序号
	内容
	技术规格要求
	响应情况

	1.
	设备名称
	智能采血管贴标系统，智能叫取号系统，单管采血管自动传输系统，门急诊采血一体桌，样本管理系统。
	

	1.1
	设备需求
	健康管理中心：6个采血工位
常规采血工位2台一拖一贴标机，2台一拖二贴标机，一体台面5个，半开叶式1个，1套叫取号系统
VIP采血工位1台一拖一贴标机，1个采血台面。
门诊检验室：11个采血工位(2个儿童窗口)
常规采血工位10台一拖一贴标机。10张一体台面，1套叫取号系统。
VIP采血工位1台一拖一贴标机，一张台面。
急诊检验室：2个采血工位
1台一拖二贴标机
入院管理中心：2个采血工位
1台一拖二贴标机，2张台面。
采血管分拣接收系统：
2套（1楼和6楼）
1台核收机（健康管理中心）
采血管单管气动物流：4套。
门诊到实验室6、8楼。
门诊到急诊1楼。
实验室6楼到实验室8楼。
入院管理中心到门诊1楼和实验室6楼。
标本传输系统：皮带轨道 2套
1、门诊采血到门诊标本接收中心的分拣机之间的标本传输
2、实验健康管理中心采血窗口桌面的传输和收集
	

	1.2
	设备用途
	采血管标本采集运输管理系统可实现窗口全自动选管贴标、智能叫号系统可协助科室实现智能化管理、标本传输系统可根据科室实际情况布局，其中单管气动物流系统将标本运输至指定位置分拣核收分类。
	

	1.3
	设备保修
	一年（含喷码机）
	

	2.
	主要技术规格
	智能采血管贴标系统
	

	2.1▲
	处理速度
	≤2.6秒每支，每台设备≥1000支每小时。（需提供CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
	

	2.2
	余量探测
	判断试管仓余量，具有用完报警提示功能。（需提供CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 
	

	2.3▲
	采血管装载位置
	机器上方开放、平躺装载，不停机也可装载。
	

	2.4▲
	采血管备管方式
	为方便备管，采血管装载时无需管帽朝向一致，摆放方向设计为垂直于采血台面平面，一把抓一把放提高备管效率。（提供装载实物步骤图）
	

	2.5▲
	试管仓容量和窗口匹配
	具体查看“二、采血流水线系统配置”里所有贴标系统要求提供相关型号设备及举证资料：
1、健康管理中心：
常规窗口≥500支、≥8通道、一拖一、落地自带一体储物柜。
VIP采血：≥500支、≥8通道、一拖一、落地自带一体储物柜。
2、普通门诊采血：≥500支、≥8通道、一拖一、落地自带一体储物柜。
   门诊VIP采血：≥400支、≥6通道、一拖一、桌面式贴标机。
3、 急诊化验室：≥500支、≥8通道、一拖二、落地自带一体储物柜。
4、 入院管理中心：≥500支、≥8通道、一拖二、落地自带一体储物柜。
（场地有限不支持外接、拓展容量，仓位数、总备管量的要求须为贴标机原始参数）
	

	2.6
	出管方式
	采血管须采用逐管推出的方式有序出管，避免因整体推出前期等待时间长。
	

	2.7
	触摸屏
	设备需内置有一体触摸屏操作电脑，预装WINDOWS系统，方便售后系统维护记录，提供实机图。
	

	2.8
	采血管规格兼容性
	支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，支持多品牌采血管混用。
	

	2.9
	打印模块
	打印模块：可旋转推出机外换纸，旋转推出后，上方无遮挡，方便操作。（提供使用实物使用照片、步骤） 
	/

	2.10
	打印耗材规格要求
	30*50mm或30*40mm、每卷≥1200枚/卷。
	

	2.11
	备管方式
	可提前备管，也可即时备管。
	

	2.12
	漏管核对
	提示采血管及标签打印数量，完成后扫码确认患者采血是否全部完成并自动呼叫下一位患者，防止漏采重采。
	

	2.13
	产品尺寸
	根据科室格局要求，贴标主机设备宽度要≤240mm。（需提供实物测量照片）
	

	2.14
	配套终端设备
	终端设备为一体机，具有内嵌扫描球及热敏回执打印机。（需提供实物图）
	

	2.15
	能耗要求
	正常运行时，单台贴标机的最大功率≤150瓦。（提供CMA认证证明）
	

	2.16
	出管提醒
	具备出管完成后灯光提示或操作界面醒目提醒。
	

	2.17
	背景设计
	提供采血窗口后背板设计方案。
	

	3.
	主要技术规格
	智能叫取号系统
	

	3.1
	基本要求
	包含数据接收软件、排队取号机、叫号自助登记系统、语音叫号软件、高清液晶电子显示屏、音频功率放大器、喇叭等。
	

	3.2
	叫号方式
	可实现预叫号、即时叫号、重复叫号、转发呼叫等，叫号次数、模式可调。
	

	3.3
	智能软件
	可智能监控窗口采血数量，根据病人等候时间和未采血人数智能提醒增加窗口数，提供软件界面图，提供大数据智能分配服务。
	

	3.4
	过号和插队
	过时自定义时间取消，过号重新取号激活给与特殊标记插队。根据项目、患者做到自定义抽血位为紧急位或者爱心位和排序方式。插队号排在当前抽血后第三位，以特殊代码代替，并提示抽血医生。当前抽血位有困难，可以一键安排插队号到邻近位或者指定位，降低患者投诉。
	

	4.
	主要技术规格
	标本传输系统：单管气动传输系统
	

	4.1
	基本要求
	实现门诊到实验室6、8楼、门诊到急诊1楼、实验室6楼-实验室8楼，入院管理中心到实验室6楼和门诊1楼。
	

	4.2
	系统管道
	系统管道采用专用传输管道，材质为PE，管道外径为25mm，全封闭设计，管道内壁光滑处理，以保证试管传输时摩擦压力最小。避免泄露污染和人工干扰，无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。
	

	4.3
	节点监控
	具备节点规则监控功能，超出规定时间大屏提醒，提供实地软件界面显示屏操作图，而非效果图。
	

	4.4
	气动发送装置进样仓
	具有设备上部开盖的进样仓，容量≥200支试管容量，提供照片。
	

	4.5
	发送装置操作屏幕
	设备上部一体化window系统触控≥13寸显示终端，提供该设备操作界面和数据界面，不需要额外接机械臂连接，提供照片。
	

	4.6
	标本传输效率
	8-12m/s可调节，≥600管/h。
	

	4.7
	发送装置标本进样方式
	兼容全自动轨道传输进样和人工批量倾倒进样等多种方式。
	

	4.8
	批量传送方式
	操作方便，样本倾倒式倒入发射端，会自动扫码记录，会自动将试管发射出去，即送即达，无需等待，无需额外人工操作，无需额外包装物或载体，传输速度可调节。
	

	4.9
	标本减速方式
	接收端通过负压形式加多级柔性缓冲来减缓样本试管速度，使其安全抵达，能够保证样本质量；避免标本溶血和破裂。
	

	4.10▲
	气动粉尘收集装置
	接收端具有气动粉尘收集装置，会主动收集气动管道和采血管传输过程中产生的粉尘。（提供实地安装照片）
	

	4.11
	气动发送装置大小要求
	根据科室格局大小气动发送装置的大小要求尺寸长≤550mm ，宽≤550mm。（提供实地安装尺寸照片）
	

	4.12
	气动故障排除
	气动系统具备出现故障后，取管方便，具备样本破损洒出后的消毒清洁方式。
	

	5
	主要技术规格
	标本传输系统：皮带轨道
	

	5.1
	基本要求
	实现门诊采血到门诊标本接收中心的分拣机之间的标本传输，实验健康管理中心采血窗口桌面的传输和收集。
	

	5.2
	核收功能
	具备对门诊采血样本及时的抬升和核收功能。
	

	5.3
	连接方式
	满足门诊采血窗血样标本运输至桌面核收装置，通过空中抬升到分拣机。
	

	5.4▲
	设备方案
	提供本项目的设计方案、样本传输系统和实验室生免血球流水线对接的安装客户合同和照片，材料需提供≥5家。
	

	6.
	主要技术规格
	采血管分拣系统
	

	6.1
	进管和分拣
	一次可以无序倒入≥1500支以上采血管，可待机自动进管触动启动，不停机进管。
	

	6.2
	分拣速度
	≥2500管/小时。（需提供CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
	

	6.3
	分拣传输
	通过机械上推模块，高效运转上推试管，单独进仓。
	

	6.4
	扫描方式
	送料轨道将采血管传至指定位置并推杆至扫描位，滚动扫描，保证扫描效率，防止漏扫。
	

	6.5▲
	接收仓容量
	≥300管/每仓可不停机取样。（需提供CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
	

	6.6▲
	接收仓设置
	门诊1楼检验科要求≥16个分类仓和1个单独异常标本仓，6楼标本处理中心要求≥16个分类仓和1个单独异常标本仓，分类仓可根据需求设置，需提供实物照片或者医院使用现场照片（需提供CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章），需一体化设备，不接受模块组合。
	

	6.7
	 接收仓溢出提醒
	自定义设置分类仓预警量，满仓会屏幕提醒。
	

	6.8
	异常标本仓
	系统具有可自动识别异常标签采血管，分拣进入异常标本仓，异常标本仓外置，可拆卸。
	

	6.9
	应急处理提示
	网络或者硬件故障导致停机，可通过明确提示信息快速解决故障。
	

	6.10
	下料仓结构
	为杜绝下料仓取出时漏管夹管的问题，下料仓结构为非抽屉式。提供结构图和实际操作流程。
	

	6.11
	产品尺寸
	根据科室格局要求设备纵深要求≤750mm。
	

	6.12
	人性化设计
	分拣机分类仓分布设计为两层平行设计，方便拿取样本。
	

	6.13
	数据统计
	实时更新分拣标本类型和数量并出报表统计数据。
	

	6.14
	采血管规格兼容性
	支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，不支持尿管。
	

	6.15▲
	结构设计
	分拣机具备内部一体化抬升和下降采血管的轨道，具备收集采血耗材等异物专用剔除设计。（提供相关结构和实际装机照片）。
	

	7
	主要技术规格
	采血系统配套一体桌
	

	7.1
	匹配侧边柜
	具有医疗废弃物、抽血利器等合理放置位。
	

	7.2
	匹配一体桌
	采血桌和电网线路成一体化设计，采血桌面和桌面皮带轨道相匹配。
	

	7.3
	台面设计
	采血台面采用医用陶瓷面板，2个儿童窗口具备恒温面板，特需窗口具备自动升降。
	

	7.4
	特需设计
	儿童采血窗口区域需要地标和空中挂标提示，窗口隐私隔板具有卡通形象元素。
	

	8
	主要技术规格
	智能样本流程管理软件
	

	8.1
	具备分析功能
	综合分析功能:可根据日期、时间点、病人、采血人员等窗口位业务提供贴标和分拣、采集、患者等候时间、采血样本跟踪等类别数据统计和查询，并能以数据、图表形式一键导出。
	

	8.2
	作业指导书
	各模块触摸屏幕可随时调取智能采血设备的作业指导书。
	

	8.3
	软件升级
	根据院方需求终身免费升级和更改软件来配合科室ISO15189要求。
	

	8.4
	采血时间、照片及视频记录
	采血完成后，通过扫码或自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求，同时可自动采集采血照片或视频。
	

	8.5▲
	样本监控
	从贴标、分拣、气动物流和核收分类均需要扫码记录成系统数据，提供以上模块实时对接分析，使样本监控形成闭环。
	

	9▲
	窗口改造
	负责对原有采血区域进行改造，提供合理的设计和施工方案，等原有基建拆除后开始施工执行交付。需提供采血流水线3D渲染效果设计图和详细说明。
	



二、全自动-智能采血管理系统配置参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术规格
	数量
	备注

	1

	智能采血管贴标系统(健康管理中心）
	≥500支、≥8通道、一拖一、落地式
	4台
	普通体检

	
	
	配套侧边柜
	4台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	4台
	

	
	
	记录摄像头
	4个
	

	
	
	≥500支、≥8通道、一拖一、落地式
	1台
	体检VIP室

	
	
	配套侧边柜
	1台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	1台
	

	
	
	记录摄像头
	1个
	

	2
	体检叫取号系统
	窗口液晶叫号屏（≥29）
	6块
	叫号服务器1台

	
	
	排队自助预约机
	2台
	

	
	
	排队叫号显示大屏（≥50寸液晶屏）
	1块
	

	
	
	功放及吸顶音响系统（含安装）
	1套
	

	
	
	叫号管理软件
（可特殊流程、特殊项目、叫号工作量分析）
	1套
	

	3
	智能采血管贴标系统(门诊检验科）
	≥500支、≥8通道、一拖一、落地自带一体储物柜
	10台
	普通门诊采血

	
	
	配套侧边柜
	10台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	10台
	

	
	
	记录摄像头
	10个
	

	
	
	≥400支、≥6通道、一拖一、台式
	1台
	门诊VIP室

	
	
	配套侧边柜
	1台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	1台
	

	
	
	记录摄像头
	1个
	

	4
	智能排队叫号系统(门诊检验科）
	窗口液晶叫号屏（≥29）
	11块
	

	
	
	排队自助预约机
	6台
	

	
	
	排队叫号显示大屏（50-65寸液晶屏）
	4块
	

	
	
	功放及吸顶音响系统（含安装）
	1套
	

	
	
	叫号管理软件
（可特殊流程、特殊项目、叫号工作量分析）
	1套
	叫号服务器1台

	5
	轨道传输系统
	门诊皮带轨道传输
	50米
	包括体检和门诊检验科桌面轨道和门诊内部轨道，保证足够

	
	
	健康管理中心皮带轨道传输
	20米
	

	6
	采血管贴标系统（急诊化验室）
	≥500支、≥8通道、一拖二，落地式自带一体储物柜
	1台
	

	
	
	配套侧边柜
	2台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	2台
	

	
	
	记录摄像头
	2个
	

	7
	采血管贴标系统（入院管理中心）
	≥500支、≥8通道、一拖二，落地式自带一体储物柜
	1台
	

	
	
	配套侧边柜
	2台
	

	
	
	智能终端电脑（含回执打印机、扫描）
	2台
	

	
	
	记录摄像头
	2个
	

	8
	单管气动物流系统
	一进二出
	1套
	1楼到6楼和8楼

	
	
	一进一出
	1套
	6楼到8楼

	
	
	一进一出
	1套
	急诊到1楼门诊

	
	
	一进二出
	1套
	入院管理中心到6楼和1楼

	9
	
分拣机

	≥16+1分类（带喷码）

	1套
	1 楼分拣和气动发送预备

	
	
	≥16+1分类（带喷码）
	1套
	6 层一套

	
	
	3+1核收机
	1台
	健康管理中心

	10
	一体桌
	定制
	20套
	门诊11套
体检中心7套
入院管理中心2套

	11
	样本标本管理
	全流程管理软件
	1套
	

	
	
	管理大屏
	1台
	1楼分拣旁边




第三部分  评标及定标
一、评标委员会：院方将根据招标采购货物及服务的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
二、投标文件的澄清：
1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。
2. 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
三、对投标文件的评估和比较
1.由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标文件中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标单位进行询标，投标单位应接受询标、澄清；其记录须经投标单位授权代表审阅签字，并应视作投标文件的补充，对投标单位具有约束力。
2. 本次评标将按综合评分法进行评标，在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的最高得分的投标人将被确定为中标人。
3. 具体评分标准如下：
 评标标准表
	序号
	评标标准
	权重
	提示

	1
	企业认证：
	2
	

	2
	质保期：
	5
	质保期5年及以上得5分，每少一年扣1分

	3
	一般技术参数：
	13
	一般参数负偏离的每条扣1分，扣完为止。

	4
	重要技术参数（▲）：
	18
	重要参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。

	5
	样品性能验证结果：
	10
	

	6
	技术措施：
(1)是否提供详尽的售后服务承诺方案以及详细的售后服务保障计划（分值1/2/3/4/5）。
(2)是否提供完善的应急保障措施或技术解决方案（分值0/0.5/1/1.5/2）。
	7
	

	7
	组织实施：
(1) 供应商根据招标技术方案要求，提供详细的实验室设计和供货方案，方案是否合理、准确、详尽，是否满足业务需求且描述准确，包含但不限于实验室设计、项目进度安排、保障项目进度的相关措施。（分值0/0.5/1/1.5/2）。
(2) 供应商根据招标技术方案要求，提供详细的项目调试、安装方案，方案是否合理、准确、详尽，是否满足业务需求且描述准确（分值0/1/2/3）。
(3) 供应商根据招标技术方案要求，提供详细的项目验收方案，验收方案可行、合理、准确、详尽，且满足实际操作需求（分值0/0.5/1/1.5/2）。
	7
	

	8
	服务承诺：
(1) 投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施，包含但不限于提供附近驻点工程师、周边已合作客户零配件储备方案等。（分值0/1/2/3）。
(2) 投标人提出的培训方案的合理性，对培训目标、培训时间安排、培训内容进行综合评分（分值0/0.5/1/1.5/2）。
(3) 根据投标产品备品备件供货方案、时效和价格的合理性打分（分值0/1/2/3）。
	8
	

	9
	价格分：
	30
	




    
  第四部分 合同模板
（本合同为合同格式，双方协商后确定）
XXX采购合同
甲方（需方）：        
乙方（供方）：      
	丽水市中心医院经过采购中心组织洽谈，确定乙方为以下产品供货商，甲乙双方今就合同有效期内相关事宜等达成以下条款：
1、 合同标的：
1.耗材及价格：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单价（元）
	品牌
	注册证号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.设备及价格（本次采购）：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	品牌
	注册证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备合计金额：         （大写）


二、合作期限：
自本合同签订之日起，合作期限为XX年，合同到期后，甲方在未重新勾标前，供货期将延至再次勾标确定供货日的前一天，合作期间如遇上级部门重新组织招标采购的，按上级部门规定执行，本合同自动终止。
三、耗材及设备产品交付及验收：
1.耗材：乙方在接到甲方电话、电子订单等方式通知5个工作日内将货物发到甲方指定地点。如遇特殊情况乙方应尽早与甲方协商，以便妥善处理，保证临床使用安全。乙方必须按照甲方所通知的型号和数量供货，否则甲方有权拒收，由此造成的全部损失由乙方承担。甲方在确认产品验收合格、票货相符后验收入库，如有型号、数量不符或包装破损等情况，及时通知乙方并进行补发或更换。
2.设备到货日期：合同签订之日起1个月内 ，逾期供方向需方每天支付违约金： 合同总价的0.1%。
2.1.运输：由乙方送到需方指定地点，并承担运费、保险费等所有运输费用，装卸费由乙方承担。
2.2.乙方必须提供合格证明材料、中文说明书、维护手册、维修手册、软件备份（如有）、维修密码（如有）、故障代码表（如有）、备件清单等必需的材料和信息，法定商检目录内的进口设备还需提供商检证明、报关单等，因缺少以上材料导致的一切后果由乙方承担。
2.3.乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉，应保证所供设备是全新的、未使用过的，所提供的产品资料真实有效，否则，造成的一切后果由乙方承担。
四、耗材及设备货款结算方式：
1.耗材：根据甲方耗材实际采购量双方核对后结算，付清货款。
2.设备：合同生效且甲方装机验收合格后三个月内付货款的100%
五、耗材及设备质量保证及售后服务
1.乙方保证提供的产品为经检验合格的产品，并提供产品合格证。因产品质量原因造成医疗事故（医疗事件）及其他一切损失，由乙方全部承担经济赔偿并负法律责任。
2.产品包装、标签、说明书等应符合国家有关规定，包装还应符合货物运输要求。产品因运输造成损坏所致经济损失由乙方承担。
3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权的，由乙方承担全部责任。
4.乙方有义务向甲方提供加盖公司红章的生产（经营）企业许可证、营业执照、产品注册证等相关证件，并保证所提供证件的真实性。
5.设备安装、验收、培训：乙方应在接到需方通知后7天内完成安装、调试、检测、并进行现场培训，并承担费用，按投标文件要求，符合国家标准、行业标准和原厂标准。法定强检设备须通过计量检测，费用由乙方负责。
6. 耗材使用期限内，乙方提供设备免费保修（人工费及配件费全免）。
六、违约终止合同：
甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
1.乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定。
2.乙方没有按合同承诺的时间供货或提供其他服务。
3.乙方没有按合同承诺的价格供货。
4.乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，如给采购人员、相关的医务人员等赠送回扣、礼物等商业贿赂行为，甲方有权解除合同，并拒付货款，情节严重的按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
七、其它事宜：
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则提交丽水仲裁委仲裁解决，在仲裁期间，本合同应继续履行。
2.本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
八、其他约定事宜：
1. 
	甲方：丽水市中心医院  
	乙方： 

	地址：丽水市莲都区括苍路289号
	地址： 

	法定或授权代表：
	法定或授权代表：

	经办人：
	经办人：

	电话：0578-2285466 
	电话：

	
	签订日期： 2024年  月  日


附件：

设备配置清单：


2

